Utilización de un pH-metro (conductividad eléctrica superior a 200 mS/cm)

Guía práctica

Tarea

Medir el pH de una muestra de agua utilizando un pH-metro.

¿Qué se necesita?

o Hoja de datos de la investigación sobre la hidrosfera

o Medidor de pH

o Vaso de precipitados de 100 ml

o 25 ml de solución amortiguadora de pH 7,0 en un frasco con tapa - este frasco debe llevar la etiqueta pH 7,0

o 25 mL de solución tampón de pH 4,0 en un frasco con tapa - este frasco debe llevar la etiqueta pH 4.0

o 25 mL de solución tampón de pH 10,0 en un frasco con tapa - este frasco debe llevar la etiqueta pH 10.0

Nota: Cada frasco debe tener una abertura

para sumergir el pH-metro

o Agua destilada en un frasco lavador

o Toalla de papel limpia o pañuelo de papel suave

o Guantes de látex

o Bolígrafo o lápiz

En el campo

1. Complete la parte superior de la Hoja de Datos de Investigación de Hidrosfera. Comprueba el estado del medidor de pH.

2. Porte los guantes de látex.

3. Retire el tapón del medidor que cubre el electrodo (el bulbo de vidrio del medidor de pH).

4. Enjuague el electrodo del medidor y la zona que lo rodea con agua destilada con la botella de lavado. Seque el medidor con una toalla de papel o un pañuelo limpio. Nota: No frote el electrodo ni lo toque con los dedos.

5. Enjuague el electrodo con agua destilada y séquelo de nuevo con un paño.

6. Calibre el medidor de pH de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

7. Enjuague tres veces un vaso de precipitados de 100 ml con agua de muestra.

8. Vierta 50 mL de agua de muestra en el vaso de 100 mL.

9. Introduzca la parte del electrodo del medidor en el agua.

10. Agite una vez con el medidor. No deje que el medidor toque el fondo o las paredes del vaso de precipitados. Espere un minuto. Si el medidor de pH sigue cambiando los números, espere otro minuto.

11. Anote el valor del pH en la Hoja de Datos bajo el Observador 1.

12. Repita los pasos 3-10 dos veces utilizando nuevas muestras de agua. NO es necesario calibrar de nuevo el pH-metro. Registre los valores de conductividad y pH en la Hoja de Datos como Observador 2 y Observador 3.

13. Compruebe si las tres observaciones están dentro de 0,2 de la media. Si las tres están dentro de 0,2, registre el promedio en la Hoja de Datos. Si las tres observaciones no están dentro de 0,2, repita las mediciones.

14. Calcule la media de las tres observaciones y anótela en la Hoja de Datos.

15. Enjuague el electrodo con agua destilada y séquelo con un paño. Apague el medidor. Coloca el capuchón para proteger el electrodo.

16. Si no puede obtener las tres mediciones con una diferencia de 0,2 entre ellas, hable con su profesor sobre posibles problemas.