Utilización de un pH-metro (conductividad eléctrica inferior a 200 mS/cm)

Guía de campo

Tarea

Utilizar un pH-metro para medir el pH de una muestra de agua dulce con conductividad eléctrica inferior a 200 mS/cm

¿Qué se necesita?

o Hoja de datos de investigación de hidrosfera

o Guía de campo del protocolo de conductividad eléctrica

o pH-metro

o Conductímetro eléctrico

o Dos vasos de precipitados de 100 mL

o 25 mL de solución tampón de pH 7,0 en un frasco con tapa - este frasco debe estar etiquetado como "pH 7.0"

o 25 mL de solución tampón de pH 4,0 en un frasco con tapa; este frasco debe llevar la etiqueta "pH 4,0".

o 25 mL de solución amortiguadora de pH 10,0 en un frasco con tapa; este frasco debe llevar la etiqueta "pH 10.0".

Nota: Cada frasco debe tener una abertura

lo suficientemente grande como para sumergir el medidor de pH

o Solución patrón para el test de conductividad eléctrica

o Agua destilada en un frasco lavador

o Toalla de papel limpia o tejido suave

o Guantes de látex

o Cristales de sal

o sal de mesa

o Pinzas

o Varilla agitadora o cuchara

o Termómetro

o Bolígrafo o lápiz

En el campo

1. Rellene la parte superior de la Hoja de Datos de Hidrosfera. En la sección de pH de la hoja, marque la casilla 'Medidor de pH.'

2. Porte guantes de látex.

3. Enjuague las pinzas en agua de muestra y séquelas con una toalla de papel.

4. Enjuague tres veces dos vasos de precipitados o tazas con agua de muestra.

5. Llene un vaso de precipitados o una taza con unos 100 ml de agua de muestra.

6. Coloque un cristal de sal en el agua de muestra utilizando las pinzas. (Si no tiene cristales de sal, llena esta letra O con sal de mesa y viértala en el agua de muestra).

7. Remueva bien con una varilla agitadora o una cuchara.

8. Mida la conductividad eléctrica de la muestra de agua tratada utilizando el protocolo de conductividad eléctrica.

a. Registre el valor en la Hoja de Datos si la conductividad eléctrica es de al menos 200 mS/cm.

Vaya al paso 9.

b. Si la conductividad eléctrica sigue siendo inferior a 200 mS/cm, vaya al paso 6 y repítalo

hasta obtener un valor de al menos 200 mS/cm.

9. Retire la tapa del medidor que cubre el electrodo (el bulbo de vidrio del medidor de pH).

pH).

10. Enjuague el electrodo del medidor y la zona que lo rodea con agua destilada de la botella de enjuague. Seque el medidor con una toalla de papel limpia. Nota: No frote el electrodo ni lo toque con los dedos.

11. Enjuague el electrodo con agua destilada y séquelo de nuevo con un paño.

12. Calibre el pH-metro según las instrucciones del fabricante.

13. Introduzca la parte del electrodo del pH-metro en el agua de muestra tratada.

14. Agite una vez con el medidor. No dejes que el medidor toque el fondo o las paredes del vaso de precipitados. Espere un minuto. Si el medidor de pH sigue cambiando los números, espere otro minuto.

15. Registre el valor de pH en la Hoja de Datos bajo el Observador 1.

16. Repita los pasos 3-14 utilizando nuevas muestras de agua. NO es necesario calibrar de nuevo el medidor de pH.

17. Registre los valores de conductividad y pH en la Hoja de Datos como Observador 2 y Observador 3.

17. Comprueba si las tres observaciones están dentro de 0,2 de la media. Si las tres están dentro de 0.2, registre el promedio en la Hoja de Datos. Si las tres observaciones no están dentro de 0,2, repita las mediciones.

18. Calcule la media de las tres observaciones y anótela en la Hoja de Datos.

19. Enjuague el electrodo con agua destilada y séquelo. Apague el medidor. Coloque el capuchón para proteger el electrodo.

20. Si no puede obtener las tres mediciones con una diferencia de 0,2 entre ellas, habla con tu  profesor sobre posibles problemas.

Los cristales de unos 0,5 - 2,0 mm de diámetro son mucho más fáciles de trabajar que la "sal de mesa" finamente molida que se utiliza en algunos países.

Los cristales de sal más grandes suelen comercializarse como "sal marina".